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本标准物质的研制、生产和定值依据ISO/IEC 17025，ISO 17034和ISO 9001质量认证管理体系。主要用于确保质量控制过程中样品测试的量值准确性，亦可用于测量仪器校准、分析方法确认与评价、操作人员水平考核等。
一、样品制备
本标准物质采用纯度准确定值的T-2毒素纯品为原料，以色谱乙腈为溶剂，采用重量-容量法准确配置而成。
T-2毒素，英文名称：T-2 Toxin  ，CAS号：21259-20-1
二、溯源性及定值方法
本标准物质以配置值作为标准值，采用液相色谱-二极管阵列检测器（HPLC-DAD）对本批次标准物质和质量控制对照样品进行比对，核验配制值。通过使用满足计量学特性要求的制备方法,测量方法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。
三、特性量值及不确定度
	编号
	名称
	标准值（ug/mL）
	相对扩展不确定度（%）(k=2)

	B29744
	乙腈中T-2毒素
	100
	3


标准值的不确定度主要由原料纯度，称量，定容以及均匀性，稳定性等不确定度分量合成。
四、均匀性检验及稳定性考察
依据JJF1343-2012[标准物质定值的通用原则及统计学原理]，对分装后的样品进行随机抽样，对溶液浓度进行均匀性检验，稳定性考察。结果表明，本标准物质均匀性、稳定性良好。
本标准物质自定值日期起，有效期50个月，研制单位将继续监测该标准物质的稳定性，有效期内如发现量值变化，将及时通知用户。

五、包装、运输和贮存、使用及注意事项
1.包装: 本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装，约1 mL/支，移取或稀释时请以移液管量取为准。
2.运输和贮存: 常温运输,运输时应避免挤压,碰撞；冷藏、避光条件下贮存。
3.使用: 启封前于室温（20±3℃）平衡，并充分摇匀。安瓿瓶一经打开，应立即使用，不可再次熔封后作为标准物质使用。

声明
1.本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或存储不当所引起的投诉，不予承担责任。
2.收到后请立即核对品种、数量和包装，相关赔偿只限于标准物质本身，不涉及其他任何损失。
3.仅对加盖“上海源叶生物质检专用章”的完整证书负责。请妥善保管此证书。
4.如需获得更多与使用有关的信息，请与技术部门联系。
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