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上海源叶生物科技有限公司
中国    上海


批    号: N03HB199936
定值日期:  2022 年 04 月 21 日
有效期至:  2025 年 04 月 20 日



本标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,也可用于量值溯源或作为标液储备溶液，通过逐级稀释配置成各种工作用标准溶液等。
一、样品制备
本标准物质亚硫酸钠和符合国家一级水标准的纯水为溶剂，在（20±3）℃的恒温条件下采用重量-容量法准确配置而成。
二、溯源性及定值方法
本标准物质以配置值作为认定值，副玫瑰苯胺分光光度法进行量值核验，通过使用满足计量学特性要求的制备方法,测量方法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。
三、特性量值及不确定度
	编号
	名称
	标准值（mg/L）
	相对扩展不确定度（%）(k=2)
	基体（V/V)

	B60615
	二氧化硫标准溶液
	100
	2
	甲醛吸收液


标准值的不确定度主要由原料纯度，称量，定容以及均匀性，稳定性等不确定度分量合成。
四、均匀性检验及稳定性考察
依据JJF1343-2012[标准物质定值的通用原则及统计学原理]，对分装后的样品进行随机抽样，对溶液浓度进行均匀性检验，稳定性考察。结果表明，本标准物质均匀性、稳定性良好。
本标准物质自定值日期起，有效期36个月，研制单位将继续监测该标准物质的稳定性，有效期内如发现量值变化，将及时通知用户。

五、包装、运输和贮存、使用及注意事项
1.包装: 本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装，约20mL/支，移取或稀释时请以移液管量取为准。
2.运输和贮存: 常温运输,运输时应避免挤压,碰撞；冷藏、置于阴凉处贮存。
3.使用: 启封前于室温（20±3℃）平衡，并充分摇匀。温度变化会导致溶液体积发生变化，可根据GB/T601附录A进行体积校正。本标准物质一经打开，应立即使用，不可再次熔封后作为标准物质使用。
4.注意事项：该标准物质属于有毒有害物质，使用时应注意防护，戴口罩乳胶手套，避免吸入或与皮肤接触。

声明
1.本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或存储不当所引起的投诉，不予承担责任。
2.收到后请立即核对品种、数量和包装，相关赔偿只限于标准物质本身，不涉及其他任何损失。
3.仅对加盖“上海源叶生物质检专用章”的完整证书负责。请妥善保管此证书。
4.如需获得更多与使用有关的信息，请与技术部门联系。
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