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本尿素溶液标准物质可作为工作标准溶液，用于尿素氮成分测量及测量质量控制。一、样品制备
本标准物质以高纯尿素和符合国家一级水标准的纯水为溶剂，在（20±3）℃的恒温条件下采用重量-容量法准确配置而成。
二、溯源性及定值方法
本标准物质以配置值作为标准值，采用定氮仪或液相色谱法进行量值核对。通过使用满足计量学特性要求的制备方法,测量方法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。
三、特性量值及不确定度
	编号
	名称
	标准值（mg/L）
	相对扩展不确定度（%）(k=2)
	基体（V/V)

	B62244
	水中尿素氮
	1000
	2
	水


标准值的不确定度主要由原料纯度，称量，定容以及均匀性，稳定性等不确定度分量合成。
四、均匀性检验及稳定性考察
依据JJF1343-2012[标准物质定值的通用原则及统计学原理]，对分装后的样品进行随机抽样，对溶液浓度进行均匀性检验，稳定性考察。结果表明，本标准物质均匀性、稳定性良好。
本标准物质自定值日期起，有效期18个月，研制单位将继续监测该标准物质的稳定性，有效期内如发现量值变化，将及时通知用户。

五、包装、运输和贮存、使用及注意事项
1.包装: 本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装，约20mL/支，移取或稀释时请以移液管量取为准。
2.运输和贮存: 常温运输,运输时应避免挤压,碰撞；常温、置于阴凉处贮存。
[bookmark: _GoBack]3.使用: 启封前于室温（20±3℃）平衡，并充分摇匀。本标准物质一经打开，应立即使用，不可再次熔封后作为标准物质使用。有效期是指安瓿瓶未打开前在规定保存条件下可以使用的最后日期。

声明
1.本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或存储不当所引起的投诉，不予承担责任。
2.收到后请立即核对品种、数量和包装，相关赔偿只限于标准物质本身，不涉及其他任何损失。
3.仅对加盖“上海源叶生物质检专用章”的完整证书负责。请妥善保管此证书。
4.如需获得更多与使用有关的信息，请与技术部门联系。

[image: 图片1]研制单位：上海源叶生物科技有限公司    热线电话：4006665481
官网网址：www.shyuanye.com           传真：021-55068248
技术咨询：13817923140                技术邮箱：3008007419@qq.com
单位地址：上海市松江区长塔路465号6幢
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