B62727

标 准 物 质 证 书

乙腈中伏马毒素B1

Deoxynivalenol in Acetonitrile

上海源叶生物科技有限公司

中国    上海

批  号:  J06HB184098

定值日期:  2022 年 05 月 10 日

有效期至:  2024 年 05 月 09 日

本标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品、卫生、环境和农业等相关领域相应成分含量测定与残留检测，也可用于量值溯源或作为标液储备溶液，通过逐级稀释配置成各种工作用标准溶液等。

一、样品制备

本标准物质采用纯度准确定值的伏马毒素B1纯品为原料，以乙腈为溶剂，采用重量-容量法准确配置而成。

伏马毒素B1，英文名称：Deoxynivalenol ，CAS号：51481-10-8

二、溯源性及定值方法

本标准物质以配置值作为标准值，采用高效液相色谱法-二级管阵列检测器（HPLC-DAD）对本批次标准物质和质量控制对照样品进行比对，核验配制值。通过使用满足计量学特性要求的制备方法,测量方法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。

三、特性量值及不确定度

| 编号 | 名称 | 标准值（ug/mL） | 相对扩展不确定度（%）(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| B62727 | 乙腈中伏马毒素B1 | 100 | 3 |

标准值的不确定度主要由原料纯度，称量，定容以及均匀性，稳定性等不确定度分量合成。

四、均匀性检验及稳定性考察

依据JJF1343-2012[标准物质定值的通用原则及统计学原理]，对分装后的样品进行随机抽样，对溶液浓度进行均匀性检验，稳定性考察。结果表明，本标准物质均匀性、稳定性良好。

本标准物质自定值日期起，有效期24个月，研制单位将继续监测该标准物质的稳定性，有效期内如发现量值变化，将及时通知用户。

五、包装、运输和贮存、使用及注意事项

1.包装: 本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装，约1mL/支，移取或稀释时请以移液管量取为准。

2.运输和贮存:运输时应避免挤压,碰撞；冷藏(2-8)°C、避光条件下贮存。

3.使用: 启封前于室温（20±3℃）平衡，并充分摇匀。安瓿瓶一经打开，应立即使用，不可再次熔封后作为标准物质使用。

声明

1.本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或存储不当所引起的投诉，不予承担责任。

2.收到后请立即核对品种、数量和包装，相关赔偿只限于标准物质本身，不涉及其他任何损失。

3.仅对加盖“上海源叶生物质检专用章”的完整证书负责。请妥善保管此证书。

4.如需获得更多与使用有关的信息，请与技术部门联系。

研制单位：上海源叶生物科技有限公司    热线电话：4006665481

官网网址：www.shyuanye.com           传真：021-55068248

技术咨询：13817923140                技术邮箱：3008007419@qq.com

单位地址：上海市松江区长塔路465号6幢