B64021

标 准 物 质 证 书

6种阴离子混标

批  号:    M17HB178447

定值日期:  2021 年 10 月 19 日

有效期至:  2023 年 04 月 18 日

上海源叶生物科技有限公司

中国    上海

本标准物质主要⽤于测量仪器校准,分析⽅法确认与评价,测量过程质量控制,也可作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种⼯作⽤标准溶液。本标准物质适⽤于离子色谱法(IC)等⽅法分析测试使⽤。

- 一、样品制备

本标准物质以纯度标准物质和符合国家一级水标准的纯水为原料,在(20±3)℃的恒温条件下采⽤重量-容量法准确 配制⽽成。

二、溯源性及定值方法

本标准物质以配制值作为标准值,采⽤离子色谱法进⾏量值核对。通过使⽤满⾜计量学特性要求的制备⽅法,测量⽅法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。

- 三、特性量值及不确定度

| - 编号 | - 名称 | - 标准值（mg/L） | - 相对扩展不确定度（%）(k=2) | - 基体(V/V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - B64021 | - 氟离子 | - 100(以F-计） | - 5 | - 水 |
|  | - 氯离子 | - 100(以Cl-计) | - 5 |  |
|  | - 亚硝酸根 | - 100(以NO2-计) | - 5 |  |
|  | - 硝酸根 | - 100(以NO3-计) | - 5 |  |
|  | - 硫酸根 | - 100(以SO4-计) | - 5 |  |
|  | - 磷酸根 | - 100(以PO4-计) | - 5 |  |

- 标准值的不确定度主要由纯品纯度,称量以及均匀性,稳定性等不确定度分量合成。

- 四、均匀性检验及稳定性考察

依据JJF1343[标准物质定值的通⽤原则及统计学原理],对分装后的样品进⾏随机抽样,对溶液浓度进⾏均匀性检验,稳定性考察。结果表明,本标准物质均匀性,稳定性良好。

该标准物质⾃定值⽇期起,有效期18个⽉,研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知⽤⼾。

- 五、包装、运输和贮存、使用及注意事项

- 1.包装: 本标准物质采用⾼密度聚⼄烯(HDPE)瓶包装,100mL/瓶,移取或稀释时请以移液管量取为准。

2.运输和贮存: 常温运输，运输时应避免挤压,碰撞；冷藏(2~8)℃,避光贮存。

3.使用: 使⽤前应恒温⾄(20±3)℃,并充分摇匀。温度变化会导致溶液体积发⽣变化,可根据GB/T601 附录A进⾏体积校正。本标准物质打开后应尽快使⽤,避免玷污，使用后应立即将瓶盖旋紧，放回原铝塑袋密封保存。

声明

- 1.本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或存储不当所引起的投诉，不予承担责任。

- 2.收到后请立即核对品种、数量和包装，相关赔偿只限于标准物质本身，不涉及其他任何损失。

- 3.仅对加盖“上海源叶生物质检专用章”的完整证书负责。请妥善保管此证书。

- 4.如需获得更多与使用有关的信息，请与技术部门联系。

- 研制单位：上海源叶生物科技有限公司    热线电话：4006665481

- 官网网址：www.shyuanye.com           传真：021-55068248

- 技术咨询：13817923140                技术邮箱：3008007419@qq.com

- 单位地址：上海市松江区长塔路465号6幢