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标 准 物 质 证 书
7种阴离子混标（氟氯溴硫酸根磷酸根硝酸根亚硝酸根）
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上海源叶生物科技有限公司
中国    上海


批  号:    M07HB177183
定值日期:  2021 年 11 月 25 日
有效期至:  2023 年 05 月 24 日



本标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,测量过程质量控制及技术仲裁与认证评价，也可作为标准储备溶液，通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液。本标准物质适用于离子色谱法（IC）等方法分析测试使用。。
一、样品制备
本标准物质以纯度标准物质和符合国家一级水标准的纯水为原料，在（20±3）℃恒温条件下采用重量准确配置而成。
二、溯源性及定值方法
本标准物质以配制值作为标准值，采用离子色谱法进行量值核对。通过使用满足计量学特性要求的制备方法,测量方法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。
三、特性量值及不确定度
	编号
	名称
	标准值（mg/L）
	扩展不确定度（%）(k=2)
	基体（V/V）

	B64023
	氟离子
	100（以F-计算）
	5
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	氯离子
	100（以Cl-计算）
	5
	

	
	溴离子
	100（以Br-计算）
	5
	

	
	硫酸根
	100（以SO42-计算）
	5
	

	
	硝酸根
	100（以NO3-计算）
	5
	

	
	磷酸根
	100（以PO43-计算）
	5
	

	
	亚硝酸根
	100（以NO2-计算）
	5
	



标准值的不确定度主要由原料纯度，称量，定容以及均匀性，稳定性等不确定度分量合成。
四、均匀性检验及稳定性考察
依据JJF1343-2012[标准物质定值的通用原则及统计学原理]，对分装后的样品进行随机抽样，对溶液浓度进行均匀性检验，稳定性考察。结果表明，本标准物质均匀性、稳定性良好。
本标准物质自定值日期起，有效期18个月，研制单位将继续监测该标准物质的稳定性，有效期内如发现量值变化，将及时通知用户。

五、包装、运输和贮存、使用及注意事项
1.包装: 本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装，约20 mL/支，移取或稀释时请以移液管量取为准。
2.运输和贮存: 常温运输,运输时应避免挤压,碰撞；冷藏、避光条件下贮存。
3.使用: 启封前于室温（20±3℃）平衡，并充分摇匀。安瓿瓶一经打开，应立即使用，不可再次熔封后作为标准物质使用。

声明
1.本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或存储不当所引起的投诉，不予承担责任。
2.收到后请立即核对品种、数量和包装，相关赔偿只限于标准物质本身，不涉及其他任何损失。
3.仅对加盖“上海源叶生物质检专用章”的完整证书负责。请妥善保管此证书。
4.如需获得更多与使用有关的信息，请与技术部门联系。
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