B64027

标 准 物 质 证 书

24种⾦属混标

上海源叶生物科技有限公司

中国    上海

批    号:  O21IB229484

定值日期:  2023 年 08 月 02 日

有效期至:  2025 年 02 月 01 日

本标准物质主要⽤于测量仪器校准,分析⽅法确认与评价,测量过程质量控制,也可作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种⼯作⽤标准溶液。 本标准物质适⽤于电感耦合等离⼦体发射光谱法(ICP-OES),电感耦合等离⼦体质谱法(ICP-MS),原⼦吸收光谱法(AAS)等⽅法分析测试使⽤。

一、样品制备

本标准物质以纯度经准确定值的⾼纯⾦属,优级纯硝酸,优级纯盐酸和符合国家⼀级⽔标准的纯⽔为原料,在(20±3)℃的条件下采⽤重量-容量法准确配制⽽成。

二、溯源性及定值方法

本标准物质以配制值作为标准值,采⽤电感耦合等离⼦体发射光谱法(ICP-OES)进⾏量值核对。通过使⽤满⾜计量学特性要求的制备⽅法,测量⽅法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。

三、特性量值及不确定度

| 编号 | 名称 | 标准值（mg/L） | 相对扩展不确定度（%）(k=2) | 基体(V/V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B64027 | 锂(Li) | 100 | 5 | 20%硝酸 +10%盐酸 |
|  | 铍(Be) | 100 | 5 |  |
|  | 硼(B) | 100 | 5 |  |
|  | 镁(Mg) | 100 | 5 |  |
|  | 铝(Al) | 100 | 5 |  |
|  | 钛(Ti) | 100 | 5 |  |
|  | 钒(V) | 100 | 5 |  |
|  | 铬(Cr) | 100 | 5 |  |
|  | 锰(Mn) | 100 | 5 |  |
|  | 铁(Fe) | 100 | 5 |  |
|  | 钴(Co) | 100 | 5 |  |
|  | 镍(Ni) | 100 | 5 |  |
|  | 铜(Cu) | 100 | 5 |  |
|  | 锌(Zn) | 100 | 5 |  |
|  | 镓(Ga) | 100 | 5 |  |
|  | 砷(As) | 100 | 5 |  |
|  | 锶(Sr) | 100 | 5 |  |
|  | 镉(Cd) | 100 | 5 |  |
|  | 锡(Sn) | 100 | 5 |  |
|  | 锑(Sb) | 100 | 5 |  |
|  | 钡(Ba) | 100 | 5 |  |
|  | 铊(Tl) | 100 | 5 |  |
|  | 铅(Pb) | 100 | 5 |  |
|  | 铋(Bi) | 100 | 5 |  |

标准值的不确定度主要由原料纯度，称量，定容以及均匀性，稳定性等不确定度分量合成。

四、均匀性检验及稳定性考察

依据JJF1343-2012[标准物质定值的通用原则及统计学原理]，对分装后的样品进行随机抽样，对溶液浓度进行均匀性检验，稳定性考察。结果表明，本标准物质均匀性、稳定性良好。

本标准物质自定值日期起，有效期18个月，研制单位将继续监测该标准物质的稳定性，有效期内如发现量值变化，将及时通知用户。

五、包装、运输和贮存、使用及注意事项

1.包装: : 本标准物质采⽤⾼密度聚⼄烯(HDPE)瓶包装,50mL/瓶,移取或稀释时请以移液管量取为准。

2.运输和贮存: 常温运输,运输时应避免挤压,碰撞；冷藏、避光条件下贮存。

3.使用: 启封前于室温（20±3℃）平衡，并充分摇匀。本标准物质一经打开，应立即使用，不可再次熔封后作为标准物质使用。

声明

1.本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或存储不当所引起的投诉，不予承担责任。

2.收到后请立即核对品种、数量和包装，相关赔偿只限于标准物质本身，不涉及其他任何损失。

3.仅对加盖“上海源叶生物质检专用章”的完整证书负责。请妥善保管此证书。

4.如需获得更多与使用有关的信息，请与技术部门联系。

研制单位：上海源叶生物科技有限公司    热线电话：4006665481

官网网址：www.shyuanye.com           传真：021-55068248

技术咨询：13817923140                技术邮箱：3008007419@qq.com

单位地址：上海市松江区长塔路465号6幢